[image: image4.png]@ ZHINAN




北京大泽科技有限公司

                                            使用前请先阅读使用说明书

ZN23101E校准装置
使用说明书

[image: image1.png]



[image: image4.png]北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD
1、 概述

ZN23101E电流探头校准装置是为ZN23101E电流探头校准而设计，具有50Ω特性阻抗，两端头有N型同轴连接器和在中心导体周围为校准注入探头提供足够空间的同轴传输线，该校准装置配合我公司的相关设备可执行GJB151C-2024中CS114的测试。

2、 技术要求

1. 环境条件

1.1 温度

a. 额定使用范围：0～40℃

a) 储存范围：-40～60℃

1.2 湿度

a. 额定使用范围：40℃（20-90）%RH
b. 储存范围：50℃90%RH
1.3 大气压强：（860～1060）mbar
1.4 机械环境：本设备的抗振动、冲击及运输性能符合GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅱ组要求。

1.5 工作位置：水平
2. 工作特性：

2.1 频率范围：4kHz～400MHz

2.2 特性阻抗：50Ω

2.3 驻波：4kHz～400MHz  平均小于1.5     

2.4 卡钳口径：Φ26（mm）

2.5 外形尺寸及重量：

a. 外形尺寸： 336×180×143（mm）

b. 重量：13kg

c. 包装箱尺寸：470×280×355（mm）
d. 包装箱重量：16.7Kg

3. 装置成套性：

3.1  校准装置
一个

3.2  50Ω负载（100W）（选配）
一个
3.3  50Ω负载（5W）
一个

3.4  N～N测试电缆（2米）
一根

3.5  说明书
一本
3.6  合格证
一个

4. 保修期：十八个月

3、 使用说明

1. ZN23101E电流探头校准装置只配一个100W 50Ω负载，本装置根据配置的电流探头的功率容量，相应可选配50Ω相应功率的负载。

2. ZN23101E电流探头校准装置可卡Φ26毫米的电流探头。

3. 根据GJB15C-2024中CS114电流探头校准图。

[image: image2.png][7] iy 9
ZN23302
EAHK Gk T
# KB
HERE
2B
BRHA

CS114- 1R HBREHE





4. 校准装置的驻波见下图
[image: image3.png]VSWR

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.004

0.04

0.4

HiF (MHz)

40

400





4、 维护

ZN23101E电流探头校准装置保存在常态室温、要远离腐蚀性气体、液体、防止腐蚀、防潮，以免锈蚀，影响校准精度。

ZN23101E








电话：010-64357789        传真：010-64373942   网址：www.zn734.com                     

邮箱：zn734@sina.com      微信公众号：北京大泽科技有限公司

