[image: image7.png]@ ZHINAN




北京大泽科技有限公司

使用前请先阅读使用说明书

ZN28200干扰测量阻抗匹配器
使用说明书
[image: image1.jpg]@ ZHINAN  7N28200 Fif i & PHIAOCAC 2





[image: image7.png]北京大泽科技有限公司
BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD
一、概述

ZN28200干扰测量阻抗匹配器专门用于高压电器设备无线电干扰测量，在进行测量试验时，可与本公司产品ZN3950C(9k～30MHz干扰测量仪)、ZN1062标准信号源、ZN28300阻塞阻抗（频率可选）配套使用。高压电器设备无线电干扰测量的方法可参照GB 11604-1989-《高压电器设备无线电干扰测量方法》。
二、面板说明
[image: image2.jpg]®ZHINAN 7N28200 FHABERCEHR

O O O

?
/ / ) / " / " A*;ﬂ&lw&i
£ = £ / 7 7 N —g
® @ 6

® @





①可调电感（2.2uH～300uH）
②耦合电容(Cn)输入(测其它高压电气设备，如绝缘子、避雷针等，须外接高耐压电容，容值约为400P～2000P)
③输出(OUT)
④校准（CAL）
⑤地

三、仪器的成套性
1. 主机
1台

2. 产品合格证
1个

3. 技术说明书
1本

4. BNC-BNC电缆线
1根（0.5m）
5. BNC-夹子线          
2根（15m）
6. 20kΩ/2W电阻      
1个
7. ZN28300阻塞阻抗（500kHz、1MHz）各1个

8. 叉子 — 鳄鱼夹子               2根（0.3m）

9. 叉子 — 电平夹子               3根(0.3m)

10.大电平夹子                   
 
 2个

附：高压电器设备无线电干扰测量方法
图1为标准测试回路：

[image: image3.jpg]C2 s
c1I™ A i

B R2[1 L3 \?@
M 1—I ‘

R1

K1




图1中B为高压试验变压器

M为干扰场强测量仪

L1、C1产生并联谐振，呈现高阻抗。有些情况下，例如直接测量变压器上面的套管电容，从套管电容末屏获得干扰电平，可以不使用L1、C1。或用保护电阻代替L1、C1。本仪器配备了谐振在1MHz的阻塞阻抗。
测量步骤如下：

第一步：将内阻大于20kΩ的高频信号发生器（可在标准高频信号发生器输出端串联20kΩ电阻，以代替高内阻高频信号发生器）并联到试品两端，高频信号发生器在测试频率上送出1V（120dB）的信号。调节ZN28200的电感旋钮，使得接收机ZN3950的读数最大，记下接收机的读数B1(dB)以及电感的档位，保持电感的档位不变。连接方式见图2：
[image: image4.jpg]NS 1&*%&%L

15ﬂ@&%ﬂ/

I E BH T UL A 4

ZN28200

CN OUT CAL GND
o o o

T3 9 I = A b HEAE 5 U
ZN3950 ZN1060A
=3 IN o —_— — OUTo

K2




第二步：按图3接线，保持高频信号发生器输出不变，记录接收机的读数B2(dB)。两次接收机读数之差即为回路衰减系数BC，即BC=（B2-B1）dB。
[image: image5.jpg]NS 15%&@%\1’
| A .
=i
T
18 I = BH 4t UL B s
B ] ZN28200
3 { CN OUT CAL GND
o o o
TP 5 I AR b HE A 5 U
ZN3950 ZN1060A
= IN o 15%6{6521\ = L

K3




第三步：按图4进行试验，ZN28200的电感档位由第一步得出，给变压器加压，得接收机读数Bm。试验电压和加压方式：

①试品的试验电压应按试品的专业标准规定施加。一般情况下，试验电压不低于1.1倍的试品最高工作电压。

②试品产生的无线电干扰电平并不完全取决于试验电压的瞬时值，有时存在着滞后效应。试验电压的施加过程应按下列程序进行：首先，对试品施加比试验电压高百分之十的电压，并维持5min，缓慢下降到百分之三十的试验电压，再慢上升到原始值，并停留1min。然后，按每级约百分之十的试验电压逐级下降到百分之三十的试验电压。同时，在每级电压下对试品进行无线电干扰电压测量。所得到的干扰电平对应于施加电压的曲线，即为该试品的无线电干扰特性。
[image: image6.jpg];

B

N |

c1IN =36 & BH P UL A 28
ZN28200

C2
CN OUT CAL GND
© o o
‘g 15K K25 |
T4 3 5 P & A
ZN3950
INQ

i

HH

=

K4





第四步：测量结果是以试品在300Ω负载上的干扰电平(dB)来表示的，300Ω的电阻由R1、R2和Rm组成。接收机的读数与输入端电阻R1成正比例。电阻网络衰减系数BR 可由下式求出：

BR=201g(600/R1)

本测试系统中R1为50Ω，此时BR=21.58
第五步：测量结果：试品的无线电干扰电平B(dB)为接收机的读数Bm、回路衰减系数Bc及电阻网络衰减系数BR之和。即：
B = Bm+ Bc+ BR
测试结果B换算成μV为：

X(μV)=10(B/20)
电话：010-64357789        传真：010-64373942   网址：www.zn734.com,cn                     
邮箱：781920339@qq.com      微信公众号：北京大泽科技有限公司

