使用前请先阅读使用说明书

ZN30703A角锥天线

使用说明书

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

- 概述

ZN30703A角锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。可用于接收发射的测量。

- 技术指标

  - 有效频率范围： 26.5GHz～40GHz；

  - 输出阻抗：50Ω；（法兰：FBP320 ）

  - 驻波：≤1.3；

  - 天线增益、修正系数表：（见表1）；

  - 天线增益、修正曲线图：（见图1、图2）；

  - 天线3dB波束宽度（E面）：（见表2）；

  - 天线3dB波束宽度（H面）：（见表2）；

  - 前后比:大于25dB；

  - 极化隔离:大于25dB；

  - 最大承受功率：50W；

  - 天线工作位置：水平、垂直；

  - 天线重量：约0.15kg

- 天线的成套性

- 天线（主体）						一付

- 天线支架和连接器（选配ZN33113） 		          一个

- 1米长软波导（选配）          					   一根

- 使用说明书						一本

- 合格证								   一个

- 其它事项

  - 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；

  - 天线储存环境无腐蚀性气体；

  - 保修期从出厂之日起18个月。

| 频率(GHz) | 增益(dBi) | 天线系数(dB/m) |
| --- | --- | --- |
| 26.50 | 24.23 | 34.44 |
| 27.85 | 24.50 | 34.61 |
| 29.20 | 24.75 | 34.77 |
| 30.55 | 25.00 | 34.91 |
| 31.90 | 25.20 | 35.09 |
| 33.25 | 25.40 | 35.25 |
| 34.60 | 25.57 | 35.42 |
| 35.95 | 25.73 | 35.59 |
| 37.30 | 25.83 | 35.81 |
| 38.65 | 25.96 | 35.99 |
| 40.00 | 26.08 | 36.17 |

表 1 ZN30703A 天线增益、系数表

图 1 ZN30703A天线增益

图 2 ZN30703A 天线系数

频率GHz

| 频率（GHz） | 天线3dB波束宽度（E面）(度) | 天线3dB波束宽度（H面） (度) |
| --- | --- | --- |
| 26.5 | 9.9 | 11.2 |
| 33.15 | 8.4 | 9.7 |
| 40 | 7.1 | 8.5 |

表 2 ZN30703A 3dB波束宽度