使用前请先阅读使用说明书

ZN30706A角锥天线

使用说明书

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

- 概述

ZN30706A角锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。可用于接收和发射的测量。

- 技术指标

  - 有效频率范围：50GHz～70GHz；

  - 输出阻抗：50Ω（法兰：UG385/U）；

  - 驻波：≤1.25；

  - 天线3dB波束宽度见表：（表2）；

  - 天线增益：（图1、表1）；

  - 天线系数图：（图2、表1）

  - 前后比:大于25dB

  - 极化隔离:大于25dB

  - 注入功率≤20W

  - 天线工作位置：水平、垂直；

  - 天线重量：约104g

- 天线的成套性

- 天线（主体）							一个

- 天线连接器（选配）							一个

- 使用说明书                     							一本

- 合格证										一个

- 硬波导（50cm双UG385/U，选配）							一根

- 20cm同轴电缆线（1.85mm 双阳，选配）       			一根

- UG385/U转1.85同轴转换器（选配）						两个

- 天线支架（选配ZN33104）          						一个

- 其它事项

  - 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；

  - 天线储存环境无腐蚀性气体；

  - 保修期从出厂之日起18个月。

图 1 30706A天线增益

图 2 ZN30706A 天线系数dB/m

| 频率GHz | 天线增益dBi | 天线系数 dB/m |
| --- | --- | --- |
| 49.80 | 24.06 | 40.09 |
| 52.40 | 24.29 | 40.30 |
| 55.00 | 24.56 | 40.45 |
| 57.60 | 24.83 | 40.58 |
| 60.20 | 25.07 | 40.73 |
| 62.80 | 25.23 | 40.93 |
| 65.40 | 25.38 | 41.14 |
| 68.00 | 25.57 | 41.29 |
| 70.60 | 25.68 | 41.50 |
| 73.20 | 25.81 | 41.69 |
| 75.80 | 25.98 | 41.82 |

表 1 ZN30706A 天线增益表

| 频率（GHz） | 天线3dB波束宽度 (度) |  | 副瓣电平（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 49.8 | E面 | 10.2 | -10.4 |
| 49.8 | H面 | 11.3 | -34.7 |
| 62 | E面 | 8.5 | 9.0 |
| 62 | H面 | 9.6 | -28.6 |
| 75.8 | E面 | 7.2 | -7.6 |
| 75.8 | H面 | 8.5 | -25.8 |

表 2 ZN30706A 3dB波束宽度