使用前请先阅读使用说明书

ZN31301法兰同轴屏蔽效能

测试装置

技术说明书

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

法兰同轴屏蔽效能测试装置

- 概述

本产品根据《电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法》 GJB 6190-2008要求设计，它可用来完成电磁屏蔽材料的屏蔽效能测试。产品具有适用范围广、测试频率宽、方便与网络分析仪或带跟踪源的频谱仪连接进行测试等特点。

二、工作特性：

2.1、工作频率：30MHz~3GHz（电场）；

2.2、输入/输出阻抗：50Ω；

2.3、承受功率：≤20dBm；

2.4、驻波：SWR≤1.2（30 MHz~3GHz）

2.5、传输损耗：小于0.5dB；

2.6、外形尺寸：240mm*120mm*180mm(长*款*高)

2.7、可测尺寸：φ85mm，厚度小于2mm；

2.8、动态范围：大于100dB

2.9、工作温度：-10℃～40℃；

3.0、工作湿度：小于85%；

3.1、产品重量：6公斤；

- 产品的成套性

1、ZN30301法兰同轴测试装置               1个

2、测试线（N-N 1米双屏蔽电缆）           2根

3、6dB衰减器(10W)                        2个

4、打孔工装                              1个

5、垫板                                  1块

6、圆孔铳子                              1把

7、技术说明书                             1本

8、合格证                                 1个

- 本仪器自出厂起保修18个月。