[image: image6.png]@ ZHINAN




北京大泽科技有限公司

使用前请先阅读使用说明书
ZN3770A人工电源网络(LISN-50)
使用说明
[image: image1.jpg]



[image: image6.png]北京大泽科技有限公司
BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD
ZN3770A是一种V型50Ω/50μH的人工电源网络（又称线路阻抗稳定网络LISN），其作用在于进行传导骚扰测试时，能在规定频率范围内向被测设备提供一个稳定阻抗，并将被测设备与电网上的高频干扰隔离开，将干扰电压耦合到接收机上。本设备符合CISPR16-1标准要求，等同国家标准GB/T6113.1。

1、 技术指标：

1. 频率范围：150kHz～30MHz

2. 阻抗特性：50Ω/50μH 

3. 阻抗误差：±20%（见阻抗特性图）

4. 相角误差：±11.5°

5. 隔离度：≥40dB

6. 分压系数：见分压系数表
7. 工作电流：4×50A

8. 工作电压：AC 400V 50Hz；DC 600V

9. 射频输出：BNC 50Ω 

10. 尺  寸：410mm×210mm×500mm；
11. 重  量：17.5kg；
2、 面板功能：

1. 前面板

[image: image2.jpg]2

(® ZHINAN

/—°L1

_—oL2

ZN3770A AN T EEREM L% @\_o L3

(LISN-50)
0.15-30MHz 4X50A Max.

N

L1

(To0 N,
{_EQUIPMENT UNDER TEST }

AERTRBEEREAT IR A ]

AN A

L2

L3

N

\

RF
50Q

@)

B

O 0O 0O O
¢ 9 ¢ 9




①接地端子
②选择开关

③测量输出

④输出电源
⑤校准接地

2. 后面板

[image: image3.jpg](7 _ Y
{POWER 400/600V 0 60Hz )

L3 L2
of lo
+





⑥输入电源

⑦接地连接器

①接地端子
三、使用说明：

1.三相四线制
① 将PE端牢固与接地平板相连（前后同时接地）。
② 将前面板Ll、L2、L3、N输出电源与受试设备输入端Ll、L2、L3、N对应相连，再连接干扰测试设备（50Ω输入）
③ 将后面板Ll、L2、L3、N输入电源与电网Ll、L2、L3、N对应相连，最后接通电。
④ 通过选择开关，选择所需测试线路测试。

2.单相制

① 将PE端牢固与接地平板相连（前后同时接地）。

② 将前面板L3、N与受试设备输入端L、N对应相连，再连接干扰测试设备（50Ω输入）。

③ 将后面板L3、N与电网L、N对应相连，最后接通电源。

④ 通过选择开关，选择L3、N路测试。

3. 接线图

[image: image4.jpg]AR

R iR
AG/DGC

L 1SN

IR

M &





四、注意事项：

 1.本设备使用者需经过安全培训，任何没有经过培训的人员不允许接近和使用该设备。

2.使用前务必认真阅读使用说明书，按照要求操作连接。

3.本设备应在通风、干燥的环境中使用，使用前必须先将PE牢固接地，接地连接器与接地平板连接。使用中应有安全警示标志。

五、包装清单：

1. 说明书                       一册

2. 测试线(N-N)             一条

3. 主机                         一台
4. 合格证

六、保修内容 
本仪器自发货之日起十八个月内，在运输、使用均符合规定的情况下，如发生故障由本公司负责保修。
分压系数表

	频率/MHz
	N/dB

	0.15
	-0.31

	0.17
	-0.30

	0.2
	-0.25

	0.25
	-0.20

	0.3
	-0.14

	0.35
	-0.13

	0.4
	-0.11

	0.5
	-0.10

	0.6
	-0.09

	0.7
	-0.08

	0.8
	-0.08

	0.9
	-0.08

	1.0
	-0.08

	1.2
	-0.10

	1.5
	-0.10

	2.0
	-0.12

	2.5
	-0.13

	3.0
	-0.13

	4.0
	-0.20

	5.0
	-0.22

	7.0
	-0.30

	10.0
	-0.44

	15.0
	-0.64

	20.0
	-0.90

	30.0
	-1.21


阻抗特性图

[image: image5.png]EUTHIFRH (@)

jé
0.1 1 10
$FE (mz)
WOLL — WON —IRE — RE — W02 WO





ZN3770A装箱单
1. 说明书                       一册

2. 测试线(N-N)             一条

3. 主机                         一台
4. 合格证                       一个
电话：010-64357789         传真：010-64373942       网址：zn734.com.cn  

邮箱：781920339@qq.com    微信公众号：北京大泽科技有限公司   

